УТВЕРЖДЕНО

Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь

28 декабря 2005 № 273

Санитарные правила и нормы 2.6.1.13-55-2005

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАДИОНУКЛИДНОЙ

ДИАГНОСТИКИ »

с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения РБ от 18 июня 2007 г., № 56

ГЛАВА 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящих Санитарных правилах и нормах 2.6.1.13-55-2005 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики» (далее – Правила) применяются термины и определения, предусмотренные Гигиеническими нормативами 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 35, 8/3037) (далее – НРБ-2000) и Санитарными правилами и нормами 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 февраля 2002 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 35,8/7859) (далее – ОСП-2002).

2. К настоящим Правилам также применяются следующие термины и

определения:

гамма-камера – стационарная или передвижная установка для сцинти-

графии, позиционно-чувствительный детектор гамма-излучения, штативное

устройство, ложе пациента, электронный тракт преобразования сигналов

детектора и компьютер для формирования и визуализации сцинтиграфиче-

ских изображений;

гамма-томограф – гамма-камера, позволяющая осуществлять однофо-

тонную эмиссионную компьютерную томографию, содержащая один или

несколько позиционно-чувствительных детекторов гамма-излучения, ложе

пациента, штативное устройство с механизмом вращения детекторов во-

круг продольной оси ложа пациента, электронный тракт преобразования

сигналов детекторов и компьютер для реконструкции и визуализации томо-

графических изображений; 2

генераторы радионуклидные – стационарные или переносные устрой-

ства с локальной радиационной защитой для быстрого получения коротко-

живущих радионуклидов и их соединений в условиях медицинской органи-

зации;

диагностика радионуклидная in vivo – введение в сосуды или полости,

или ткани организма пациента радиофармацевтического препарата (далее -

радиофармпрепарат), обладающего заведомо известными свойствами с це-

лью установления наличия, характера и распространенности патологическо-

го процесса в организме на основе визуализации и (или) определения харак-

теристик пространственно-временного распределения введенного радио-

фармпрепарата;

дозиметр - прибор или установка для измерения ионизирующего излу-

чения, предназначенные для получения информации о дозе, мощности дозы

излучения и/или об энергии, переносимой ионизирующим излучением или

переданной им объекту, находящемуся в поле действия излучения;

кабинет радиодиагностический – специально оборудованное помеще-

ние, в котором размещена установка для радионуклидной диагностики in

vivo;

программа контроля качества - система организационных мероприя-

тий, технических средств и технологических процедур для количественного

определения, мониторинга и поддержания на оптимальных уровнях рабочих

характеристик радиодиагностической аппаратуры и режимов радиодиагно-

стических исследований, а также параметров качества радиофармпрепара-

тов;

радиологическая моечная (далее-моечная) – помещение, предназна-

ченное для дезактивации посуды, медицинских инструментов и других

предметов, используемых для работы с радиофармпрепаратами.

однофотонная эмиссионная компьютерная томография (далее –

ОФЭКТ) – диагностическая процедура визуализации пространственного

распределения радиофармпрепарата в теле пациента по гамма-излучению,

выполняемая, как правило, на гамма-камере с одной или несколькими вра-

щающимися вокруг тела пациента детекторными головками;

позитронная эмиссионная томография (далее – ПЭТ) – диагностиче-

ская процедура визуализации пространственного распределения позитрон-

но-излучающего радиофармпрепарата в теле пациента по аннигиляционно-

му излучению;

процедурная – помещение, предназначенное для введения радио-

фармпрепарата в организм пациента;

процедуры радиодиагностические – диагностические процедуры с

введением в организм пациентов радиофармпрепаратов с последующей ра-

диометрией, радиографией или сцинтиграфией; 3

радиометрия – процедура измерения активности источника ионизи-

рующего излучения (далее - ИИИ), в том числе введенного в организм;

радиометрическая – помещение, предназначенное для радиометрии

отдельных органов, тканей и всего тела пациента in vivo;

радиофармацевтические препараты (далее - радиофармпрепараты) –

фармацевтические соединения с радионуклидами, разрешенные Министер-

ством здравоохранения Республики Беларусь к применению для диагности-

ки различных заболеваний;

средства радиационной защиты индивидуальные – надеваемые на че-

ловека средства защиты как от внешнего облучения, так и от поступления

радиоактивных веществ внутрь организма, так и от радиоактивного загряз-

нения кожных покровов, одежды и обуви;

средства радиационной защиты стационарные – строительные конст-

рукции и защитное оборудование, предназначенные для защиты персонала

и пациентов от наружного облучения и от поступления радиоактивных ве-

ществ внутрь организма;

сцинтиграфия – выполняемая на гамма-камере или на гамма-

томографе диагностическая процедура визуализации проекционных изо-

бражений пространственного распределения радиофармпрепарата в теле

пациента (статическая сцинтиграфия) или регистрации изменяющихся во

времени характеристик не установившегося пространственно-временного

содержания радиофармпрепарата в органах, системах тела пациента (дина-

мическая сцинтиграфия);

фасовочная – помещение, предназначенное для выполнения в сте-

рильных условиях технологических процедур по приготовлению радио-

фармпрепаратов, их фасовки и подготовки к введению в организм пациента,

в т.ч. и процедур с радионуклидными генераторами;

хранилище радиоактивных отходов – помещение, предназначенное

для временного хранения твердых и жидких радиоактивных отходов с це-

лью их выдержки для радиоактивного распада и (или) их накопления для

последующего централизованного удаления;

хранилище радиофармпрепаратов – помещение, предназначенное для

временного хранения поступивших и приготовленных в лаборатории ра-

диофармпрепаратов для диагностики in vivo в те интервалы времени, когда

с ними не производятся работы;

центр ПЭТ – специализированное подразделение радионуклидной

диагностики in vivo, предназначенное для производства позитронно-

излучающих радиофармпрепаратов с контролем их качества и для проведе-

ния диагностической процедуры ПЭТ.

4

ГЛАВА 2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящие Правила устанавливают гигиенические требования и

нормы по обеспечению радиационной безопасности персонала, пациентов

при проведении радиодиагностических процедур in vivo с введением ра-

диофармпрепаратов в организм пациентов.

4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения на

территории Республики Беларусь при проектировании, строительстве, ре-

конструкции и эксплуатации помещений для подразделений радионуклид-

ной диагностики организаций здравоохранения (далее - подразделение ра-

дионуклидной диагностики) независимо от их ведомственной принадлеж-

ности и формы собственности.

5. Требования настоящих Правил являются обязательными для испол-

нения при размещении и эксплуатации радиодиагностической аппаратуры и

оборудования, а также при планировании и проведении радиодиагностиче-

ских процедур с открытыми радионуклидными ИИИ.

6. Правила не распространяются на подразделения, проводящие луче-

вую терапию, медицинские процедуры с закрытыми радионуклидными ис-

точниками, в т.ч. радионуклидную остеоденситометрию, а также исполь-

зующие методы фотонного (флюоресцентного), нейтронного и протонного

активационного анализа элементного состава биомедицинских объектов.

7. Требования настоящих Правил не распространяются на работы с

наборами реагентов для радиоиммунологического анализа, т.е. на радио-

нуклидную диагностику in vitro, а также на использование радиофармпре-

паратов для лечения, т.е. на радионуклидную терапию.

ГЛАВА 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями

НРБ-2000, ОСП-2002, «Санитарных правил обращения с радиоактивными

отходами (СПОРО-2005)» 2.6.6.11-7-2005, утвержденных постановлением

Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 04

апреля 2005 г. № 45 (далее – СПОРО-2005).

9. Для обеспечения радиационной безопасности персонала, пациента и

населения при проведении радионуклидной диагностики должны соблю-

даться основные принципы радиационной безопасности – нормирование,

обоснование, оптимизация.

10. При проведении радионуклидных диагностических исследований

методом in vivo принцип нормирования в отношении пациентов предусмат-

ривает контроль вводимого количества радиофармпрепарата и дозы облу-5

чения пациента с учетом возраста, пола, диагноза, чувствительности обору-

дования (аппаратуры).

11. Применительно к этим исследованиям принцип обоснования озна-

чает:

польза для пациента от ожидаемой диагностической информации

должна безусловно превосходить ожидаемый вред от полученной дозы об-

лучения;

радионуклидные диагностические исследования осуществляются

только по медицинским показаниям и в тех случаях, когда отсутствуют или

нельзя применить, или недостаточно информативны другие альтернативные

методы диагностики;

все методики по применению радиофармпрепаратов и методы по про-

ведению радионуклидной диагностики утверждаются Министерством здра-

воохранения Республики Беларусь;

в методиках должны устанавливаться контрольные уровни (далее -

КУ) облучения пациента при выполнении процедур в оптимальном режиме;

для радионуклидной диагностики in vivo используются радиофарм-

препараты, применение которых разрешено Министерством здравоохране-

ния Республики Беларусь в установленном порядке;

обеспечение всех необходимых условий для получения достоверной

диагностической информации соответствующего качества.

12. Принцип оптимизации при проведении радионуклидных диагно-

стических исследований означает получение необходимой и полезной диаг-

ностической информации при минимально возможных уровнях облучения

пациентов с учетом объективного статуса пациента, экономических и соци-

альных факторов.

13. Внутренним регламентом организации здравоохранения (далее -

ОЗ) должны быть установлены КУ облучения пациентов при радиодиагно-

стических исследованиях in vivo. Их числовые значения должны быть осно-

ваны на достигнутом в данном ОЗ уровне защищенности и обеспечивать

условия, при которых не будут превышены КУ, установленные в методике.

14. В случае невозможности обеспечить не превышение контрольного

уровня дозы облучения пациента при наличии жизненных показаний для

проведения радиодиагностических процедур решение об их проведении

принимается в индивидуальном порядке по заключению медицинской ко-

миссии, с учетом согласия пациента. В случае недееспособности пациента в

связи с возрастом или с наличием психического заболевания или бессозна-

тельным его состоянием требуется согласие родителей или доверенных лиц

(опекунов).

15. Все лица, работающие с радиофармацевтическими лекарственны-

ми средствами и(или) другими источниками ионизирующего излучения, а

также физические лица, не работающие с источниками ионизирующего из-

лучения, но находящиеся по условиям труда в зоне их воздействия в дозах, 6

превышающих допустимые пределы доз для населения, относятся к катего-

рии «персонал». Отнесение физических лиц к категории «персонал» осуще-

ствляется администрацией организации здравоохранения.

При гигиенической оценке условий и характера труда на рабочих мес-

тах персонала с целью классификации работ по показателям вредности и

опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности

трудового процесса проводятся расчеты количества радионуклида эквива-

лентного по радиотоксичности 3,7·106

Бк и 3,7·108 Бк радия-226 по формуле:

A nucl - активность радионуклида, Бк;

A Ra-226 - активность радия-226, Бк;

К γ, Ra-226- керма-постоянная радия-226, Гр·м

2

/Бк·час;

К γ, nucl - керма-постоянная радионуклида, Гр·м

2

/Бк·час.

Значения керма-постоянных радионуклидов, применяемых в органи-

зациях здравоохранения: радий-226 − 1,673·10-15 Гр·м

2

/Бк·час, йод-131 −

5,216·10-14

Гр·м

2

/Бк·час, йод-125 − 3,373·10-14

Гр·м

2

/Бк·час, технеций-99m −

1,823·10-14 Гр·м

2

/Бк·час, галий-67 − 1,891·10-14

Гр·м

2

/Бк·час, талий-201 −

4,122·10-14 Гр·м

2

/Бк·час, индий-113m − 4,158·10-14

Гр·м

2

/Бк·час.

Гигиеническая оценка условий и характера труда на рабочих местах

персонала проводится по максимальной активности радионуклидов, исполь-

зуемых на рабочих местах.

16. Основные пределы доз облучения персонала и населения и значе-

ния допустимых уровней радиационного воздействия регламентируются

НРБ-2000.

17. Для студентов и учащихся старше 16 лет, проходящих профессио-

нальное обучение в подразделениях радионуклидной диагностики с исполь-

зованием ИИИ, годовые дозы не должны превышать ¼ значений, установ-

ленных для категории персонал.

18. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с ИИИ, вводятся

дополнительные ограничения: эквивалентная доза на поверхности нижней

части области живота не должна превышать 1 мЗв за месяц, а поступление

радионуклидов в организм за год не должно превышать 1/20 предела годо-

вого поступления для персонала. В этих условиях эквивалентная доза облу-

чения плода за 2 месяца не выявленной беременности не превысит 1мЗв.

19. Администрация ОЗ обязана перевести беременную женщину на

работу, не связанную с ИИИ, со дня получения администрацией информа-

ции о факте беременности на период беременности и грудного вскармлива-

ния ребенка. 7

20. В целях обеспечения радиационной безопасности пациентов про-

цедура введения радиофармпрепаратов проводится только по направлению

лечащего врача и назначению врача-радиолога при наличии клинических

показаний.

21. Вводимая в организм пациента активность радиофармпрепарата

должна обеспечивать получение достоверной диагностической информа-

ции. Пациент должен соблюдать требования и рекомендации, установлен-

ные действующими инструкциями и правилами внутреннего распорядка в

данном ОЗ.

22. Радиационная безопасность лиц, сопровождающих больного, ока-

зывающих ему помощь при проведении процедур и осуществляющих уход

за больным, обеспечивается соблюдением требований, которые изложены в

инструкции по обеспечению радиационной безопасности при работе с ра-

дионуклидными ИИИ.

23. ОЗ, осуществляющие деятельность по проведению радионуклид-

ной диагностики, должны получить разрешение от органов и учреждений,

осуществляющих государственный санитарный надзор (далее - учреждение

госсаннадзора). Указанное разрешение оформляется в виде санитарного

паспорта на право работы с ИИИ (далее - санитарный паспорт), который

выдается учреждением госсанадзора по запросу ОЗ. Санитарный паспорт

выдается на срок не более трех лет.

24. Для радионуклидной диагностики используются только те радио-

фармпрепараты, аппаратура, оборудование и технологии, которые разреше-

ны к клиническому применению Министерством здравоохранения Респуб-

лики Беларусь.

25. При проведении радионуклидных диагностических процедур ад-

министрация ОЗ обеспечивает:

выполнение программы контроля качества при медицинском облуче-

нии;

планирование и осуществление мероприятий по обеспечению радиа-

ционной безопасности;

осуществление производственного контроля за радиационной обста-

новкой на рабочих местах, в помещениях и на территории ОЗ;

осуществление индивидуального дозиметрического контроля облуче-

ния персонала и учета индивидуальных доз облучения пациентов;

проведение обучения, регулярной переподготовки и аттестации руко-

водителей и исполнителей работ в подразделениях радионуклидной диагно-

стики, специалистов службы радиационной безопасности (далее - СРБ), а

также других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с ИИИ,

по вопросам обеспечения радиационной безопасности;

регулярное проведение инструктажа и проверки знаний персонала в

области радиационной безопасности; 8

проведение предварительного (при поступлении на работу) и перио-

дических медицинских осмотров персонала;

регулярное информирование персонала об уровнях облучения на ра-

бочих местах и величинах полученных индивидуальных доз профессио-

нального облучения;

своевременное информирование учреждений госсаннадзора о радиа-

ционных авариях;

выполнение предписаний учреждений госсаннадзора;

реализацию прав граждан в области обеспечения радиационной безо-

пасности.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОСНАЩЕНИЮ

26. При размещении, планировке помещений подразделений радио-

нуклидной диагностики ОЗ должны соблюдаться требования ОСП-2002 и

настоящих Правил. Категория потенциальной опасности подразделения ра-

дионуклидной диагностики ОЗ устанавливается в соответствии с требова-

ниями главы 9 ОСП-2002.

27. Проектирование подразделений радионуклидной диагностики ОЗ

должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм

и правил для медицинских учреждений, Санитарных правил и норм «Ос-

новные санитарные правила и нормы при проектировании, строительстве,

реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию» №8-16 РБ 2002, утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Республики Беларусь от 26 декабря 2002 г. № 144, НРБ-2000, ОСП-2002 и

настоящих Правил.

28. Помещения для подразделений радионуклидной диагностики ОЗ

должны быть скомпонованы в виде блока в отдельной части здания изоли-

ровано от других помещений или размещаться в отдельном корпусе. Раз-

мещение подразделений радионуклидной диагностики ОЗ согласовывается

с учреждениями госсаннадзора.

29. Запрещается размещать подразделения радионуклидной диагно-

стики в жилых зданиях, в детских учреждениях.

30. При хранении открытых радионуклидных источников допускается

увеличение активности в 100 раз.

31. Планировка и размещение оборудования в помещениях, в которых

производятся работы с радиофармпрепаратами, определяются классом этих

работ.

32. Планировка и оснащение этих помещений, с учетом использования

системы стационарных (оборудование, стены и перекрытия помещений) и 9

динамических (вентиляция и канализация) барьеров, должны обеспечивать

защиту:

пациентов и персонала от внешнего облучения;

от поступления радионуклидов в помещения и в окружающую среду.

33. Помещения постоянного пребывания персонала не допускается

размещать в подвалах.

34. Допускается размещение хранилища радиофармпрепаратов и ра-

диоактивных отходов в подвалах и в цокольных этажах зданий.

35. Для вновь строящихся и реконструируемых зданий ОЗ набор и

площади помещений, для размещения подразделений радионуклидной ди-

агностики приведены в приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам.

36. Вышеуказанные требования в зависимости от количества и состава

потока пациентов, аппаратурного оснащения, количества и ассортимента

используемых радиофармпрепаратов, кадрового обеспечения, финансиро-

вания строительства и эксплуатации и т.п. могут быть изменены только по

согласованию с учреждениями госсаннадзора в каждом конкретном случае.

37. Блок радионуклидного обеспечения подразделений радионуклид-

ной диагностики должен располагаться отдельно от других помещений. До-

пускается совмещение помещений для приемки и хранения радиофармпре-

паратов; хранения радиоактивных отходов подразделений радионуклидной

диагностики и радионуклидной терапии.

38. При проектировании новых и/или реконструкции существующих

помещений в проектной документации для каждого помещения должны

быть указаны используемые радиофармпрепараты, их активность на рабо-

чем месте, годовое потребление, вид, характер, класс работ.

39. Материал и толщина защитных стен, перекрытий и перегородок

помещений подразделения радионуклидной диагностики in vivo определя-

ются в соответствии с требованиями РБ-2000 и ОСП-2002.

40. Кабинеты гамма-камер и томографов должны проектироваться

смежными с соответствующими пультовыми. Они не должны быть смеж-

ными с помещениями блока радионуклидного обеспечения и помещением

для ожидания пациентов.

41. В помещениях подразделения радионуклидной диагностики венти-

ляция должна обеспечивать поток воздуха из менее загрязненных про-

странств к более загрязненным.

42. Воздух в системе вентиляции не должен подвергаться рециркуля-

ции и попадать в менее загрязненные помещения.

43. Вентиляция планируется и эксплуатируется как автономная при-

точно-вытяжная с подачей воздуха в верхнюю зону и его удалением из двух

зон – 2/3 объема из верхней и 1/3 из нижней зоны помещения (в общих по-

мещениях – только из верхней зоны) при кратности воздухообмена по при-

току 3, по вытяжке 4. В блоке радионуклидного обеспечения вентиляция

должна работать непрерывно. 10

44. Вытяжные шкафы должны обеспечивать скорость движения воз-

духа в рабочих проемах 1,5 м/с с допускаемым кратковременным снижени-

ем скорости прокачиваемого воздуха в открываемых проемах до 0,5 м/с.

45. Воздух из вытяжных шкафов и помещений допускается удалять во

внешнюю среду без очистки, если его суммарный выброс за год не превы-

сит установленного по согласованию с учреждениями госсаннадзора допус-

тимого значения выброса.

46. Санитарно-техническое оснащение помещений для радиодиагно-

стических исследований in vivo должно отвечать следующим требованиям:

в помещениях блока радионуклидного обеспечения краны для воды,

подаваемой к сливным раковинам, оборудуются смесителями, которые ре-

гулируются при помощи педального, локтевого или бесконтактного устрой-

ства. У раковины устанавливается электросушилка для рук;

протяженность дренажных труб, ведущих от сливных раковин к ос-

новной сточной трубе, как правило, минимально возможная. Дренажи и

стоки должны быть доступны для периодического радиационного контроля;

туалеты для больных и для персонала должны быть раздельными и

должна быть обеспечена невозможность доступа больных в туалет для пер-

сонала;

туалет для больных оборудуется устройством принудительного слива

воды в унитазе, либо промывка унитаза выполняется педальным спуском

воды;

при работах по II и III классам допускается выводить сточные воды от

сливных раковин и туалетов непосредственно в хозяйственно-бытовую ка-

нализацию, т.е. наличие специальной канализации с отстойниками в под-

разделениях радионуклидной диагностики in vivo не требуется.

47. Санпропускник должен размещаться в непосредственной близости

от фасовочной и процедурных.

В состав санпропускника должны входить: гардеробная домашней

одежды, гардеробная спецодежды, помещения для хранения средств инди-

видуальной защиты, душевые, умывальник с раковиной, место для дезакти-

вации средств индивидуальной защиты, туалетные комнаты, кладовая гряз-

ной спецодежды, кладовая чистой спецодежды.

48. Пол, стены и потолок санпропускника и туалета для больных вы-

полняются из влагостойких покрытий, слабо сорбирующих радиоактив-

ность и допускающих легкую очистку и дезактивацию.

49. Размещение, планировка и оснащение помещений центра ПЭТ

должны проводится с учетом следующих требований:

входы для персонала и амбулаторных пациентов должны быть отдель-

ные;

переход из стационара в центр ПЭТ должен отапливаться в зимнее

время. 11

циклотронно-радиохимический комплекс центра ПЭТ должен пред-

ставлять собой закрытую отдельно контролируемую зону, иметь отдельный

вход, снабжен воздушным шлюзом, иметь запасной выход и помещения для

производства радиофармпрепаратов;

циклотрон должен быть размещен в специальном каньоне с бетонны-

ми стенами и потолочным перекрытием, толщина которых рассчитывается

при проектировании в соответствии с требованиями НРБ-2002 и ОСП-2000

и с учетом рекомендаций организации-изготовителя циклотрона;

помещения циклотронно-радиохимического комплекса должны быть

расположены на первом этаже здания центра ПЭТ либо в отдельном корпу-

се;

в зависимости от технологии монтажа циклотрона и оборудования

должны быть предусмотрены монтажные проемы размерами не менее

2,8 х 2,8 м в стенах каньона циклотрона и радиохимической лаборатории

либо в потолочных перекрытиях тех же помещений. Для циклотронов с

собственной радиационной защитой эти размеры должны быть больше и

соответствовать требованиям организации-изготовителей циклотрона и ра-

диохимического оборудования.

50. К зданию центра ПЭТ должен быть обеспечен удобный асфальти-

рованный проезд для большегрузных автомашин и автокранов.

51. Вход в бункер циклотрона должен перекрываться защитной две-

рью не менее чем с 4 типами блокировки или в соответствии с технической

документацией организации-изготовителя циклотрона.

52. Бункер циклотрона, радиохимическая лаборатория и радиодиагно-

стический кабинет центра ПЭТ должны быть смежными или располагаться

на минимально возможных расстояниях друг от друга. Расстояние от каньо-

на циклотрона до радиохимической лаборатории не должно превышать 20

м. Указанные помещения должны быть связаны скрытыми каналами для

размещения линий газовых и жидкостных трубопроводов, пневматической

почты и других коммуникаций в соответствии с технической документаци-

ей организации–изготовителя оборудования.

53. Должно быть предусмотрено отдельное помещение для размеще-

ния газовых баллонов, связанное соответствующими линиями газопроводов

с каньоном циклотрона и радиохимической лабораторией.

54. В зависимости от видов и количества синтезируемых радиофарм-

препаратов в радиохимической лаборатории должны быть смонтированы

один или несколько "горячих" боксов и (или) несколько мини-боксов для

ПЭТ-радиохимии в соответствии с технической документацией организа-

ции–изготовителя оборудования.

55. Хранилище для временного хранения радиофармпрепаратов, для

которых возможно выделение радиоактивных газов, паров и аэрозолей и

процедурная, должны быть оборудованы вытяжными шкафами, внутри ко-

торых устанавливаются защитные стенки. 12

56. Хранилище радиоактивных отходов должно быть оборудовано за-

щитной стенкой, за которой размещаются пластикатовые мешки или защит-

ные контейнеры для твердых радиоактивных отходов для выдержки их на

распад, а также металлическим герметичным шкафом с местным отсосом

для нерадиоактивных технологических растворов, для которых возможно

выделение газов, паров и аэрозолей.

57. Один санитарный пропускник должен быть размещен у наружного

входа в циклотронно-радиохимический комплекс (с учетом возможного

развертывания производства I123 на циклотроне), а другой – между блоком

радионуклидного обеспечения и блоком общих помещений центра ПЭТ.

Санпропускники должны соответствовать требованиям, изложенным в

пунктах 47,48 настоящих Правил.

58. Санитарный шлюз должен быть размещен у внутреннего входа в

циклотронно-радиохимический комплекс. Он предназначен для использо-

вания персоналом в ходе проведения наладочных и ремонтных работ в

каньоне циклотрона и в радиохимической лаборатории.

59. Туалет для больных должен быть размещен в непосредственной

близости от процедурной и от радиодиагностического кабинета ПЭТ.

60. Требования к размерам, конфигурации и инженерному обеспече-

нию каньона циклотрона, радиохимической лаборатории, кабинета ПЭТ и

его пультовой определяются при проектировании по технической докумен-

тации конкретных установок с учетом рекомендаций организаций - изгото-

вителей аппаратуры и оборудования.

61. Требования к системе вентиляции центра ПЭТ:

в помещениях каньона циклотрона, радиохимической лаборатории и

кабинета позитронного томографа должны быть предусмотрены системы

специальной вентиляции и кондиционирования воздуха, работающие раз-

дельно от приточно-вытяжной вентиляции остальных помещений центра

ПЭТ;

вентиляция в помещениях каньона циклотрона, радиохимической ла-

боратории и в кабинете ПЭТ должна быть автономной, приточно-вытяжной

с подачей воздуха в верхнюю зону и его удалением из двух зон – 2/3 объема

из верхней и 1/3 из нижней зон.

На вытяжных воздуховодах из указанных помещений должны быть

установлены устройства очистки воздуха с фильтрами и адсорбентами ра-

диоактивных газов. Вентиляция должна работать непрерывно;

воздух, удаляемый из "горячих" камер, боксов и вытяжных шкафов,

должен предварительно очищаться с помощью собственных вытяжных

фильтров и ловушек, предусмотренных их конструкциями. В герметичных

камерах и боксах при закрытых проемах должно быть обеспечено разреже-

ние не менее 20 мм водяного столба. Камеры и боксы должны быть обору-

дованы приборами контроля степени разрежения. Фильтры и адсорбенты

радиоактивных газов по возможности должны устанавливаться в непосред-13

ственной близости от камер, боксов и вытяжных шкафов, чтобы в макси-

мально возможной степени снизить радиоактивное загрязнение магистраль-

ных воздуховодов;

вентиляция общих помещений центра ПЭТ должна быть приточно-

вытяжная с удалением и подачей воздуха из верхней зоны помещения при

кратности воздухообмена по притоку 3 и по вытяжке 4.

62. Сливные воды из всех помещений блока радионуклидного обеспе-

чения (за исключением помещения для синтеза радиофармпрепаратов) и

блока общих помещений допускается выводить в хозяйственно-бытовую

канализацию.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ С

РАДИОФАРМПРЕПАРАТАМИ

63. Организация и проведение работ с радиофармпрепаратами в под-

разделениях радионуклидной диагностики должны обеспечивать получение

достоверной диагностической информации при одновременном исключении

избыточного (неоправданного) облучения больных, а также защиту персо-

нала от профессионального внутреннего и внешнего облучения.

64. К работе с радиофармпрепаратами допускаются лица, не моложе

18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний.

65. Персонал подразделения радионуклидной диагностики перед до-

пуском к работе с радиофармпрепаратами должен пройти инструктаж и

проверку знаний правил безопасности ведения работ и действующих в ОЗ

инструкций. Проверка знаний правил радиационной безопасности в ОЗ про-

водится комиссией до начала работ и периодически, не реже одного раза в

год, руководящего состава – не реже 1 раза в 3 года. Инструктаж по радиа-

ционной безопасности проводится с периодичностью не реже 2-х раз в год.

Лица, не удовлетворяющие квалификационным требованиям, к работе с ра-

диофармпрепаратами и другими ИИИ.

66. Лица, прикомандированные к подразделению радионуклидной ди-

агностики, допускаются к работе с радиофармпрепаратами только после

прохождения инструктажа и проверки знаний по технике безопасности.

67. Регистрация инструктажа персонала по технике безопасности про-

водится в специальном журнале согласно приложению 3 к настоящим Пра-

вилам.

68. Администрация ОЗ обязана разработать, согласовать с органами

государственного санитарного надзора и утвердить инструкции по радиаци-

онной безопасности при работе с радиофармпрепаратами, в которых излага-

ется порядок проведения работ, все рабочие операции с радиофармпрепара-

тами, выполняемые в подразделении радионуклидной диагностики, порядок

учета, хранения и выдачи радиофармпрепаратов, порядок сбора и удаления 14

радиоактивных отходов, содержания помещений, меры индивидуальной

защиты, меры радиационной безопасности при радиационных авариях и

аварийных ситуациях.

69. Все работы с использованием радиофармпрепаратов и других от-

крытых радионуклидных источников в соответствии с требованиями ОСП-

2002 и настоящих Правил подразделяются на I класс, II класс, III класс.

Класс работ устанавливается в зависимости от группы радиационной опас-

ности используемого радионуклида и его активности на рабочем месте. Ви-

ды классов работ с радиофармпрепаратами устанавливаются в соответствии

с приложением 4 к настоящим Правилам.

Группы радиационной опасности радионуклидов в зависимости от

минимально значимой активности (далее - МЗА) приведены в пункте 125

ОСП-2002.

При использовании радиофармпрепаратов в качестве активности на

рабочем месте принимается максимальная активность всех радиофармпре-

паратов в данном помещении.

70. В случае нахождения на рабочем месте радионуклидов разных

групп радиационной опасности их суммарная активность приводится к

группе А радиационной опасности по формуле:

n

Сэ = СА + МЗАА∑ (Ci/ МЗАi), где

i=1

Сэ – суммарная активность всех источников, приведенная к активно-

сти группы А, Бк;

СА – общая активность радионуклидных источников группы А, Бк;

МЗАА – минимально значимая активность радионуклидов группы А,

равная 103

Бк;

Сi – активность i-го радионуклида, не относящегося к группе А, Бк;

МЗАi – минимально значимая активность i-го радионуклида, не отно-

сящегося к группе А, Бк.

Значения минимально значимой удельной активности (далее- МЗУА)

и минимально значимой активности в помещении или на рабочем месте

(МЗА) для всех используемых в радиодиагностических исследованиях ра-

дионуклидов приведены в приложении 5 к настоящим Правилам

71. При простых операциях с радиоактивными жидкостями (разведе-

ние, фасовка, встряхивание и т.п.) допускается увеличение активности на

рабочем месте в 10 раз.

72. При элюировании и фасовке радиоактивных элюатов, полученных

из радионуклидных генераторов, допускается увеличение активности на ра-

бочем месте в 20 раз. Класс работ определяется по максимальной одномо-

ментно вымываемой из генератора активности дочернего радионуклида. 15

73. Работа с радиофармпрепаратами разрешается только в тех поме-

щениях и с теми радиофармпрепаратами, которые указаны в санитарном

паспорте. На дверях каждого помещения должны быть указаны его назна-

чение, класс проводимых работ с радиофармпрепаратами и знак радиацион-

ной опасности по установленной форме.

74. В помещениях, где проводятся работы с радиофармпрепаратами,

не допускается проводить другие работы и размещать не предусмотренное в

санитарном паспорте оборудование.

75. Количество работающих в помещении, где проводятся работы с

радиофармпрепаратами, открытыми радионуклидными источниками, огра-

ничивается минимумом для данной технологии. Лицам, в т.ч. относящимся

к персоналу, но не участвующим в этих работах, находиться в данном по-

мещении запрещается.

76. В помещениях подразделения радионуклидной диагностики за-

прещается прием пищи и воды, курение, пользование косметикой, хранение

пищевых продуктов, табачных изделий, домашней одежды и других личных

предметов.

77. Все технологические операции по подготовке радиофармпрепара-

тов к ведению в организм пациента и работы с жидкостными фантомами

должны проводиться в вытяжных шкафах на лотках и поддонах из слабо

сорбирующих материалов. Дно лотков и поддонов должно закрываться сло-

ем фильтровальной бумаги, а их емкость должна превышать объем исполь-

зуемого радиоактивного раствора не менее чем в два раза.

78. Рабочий инвентарь для уборки и дезактивации поверхностей на

рабочих местах персонала должен иметь четкую маркировку, согласно за-

крепленным помещениям соответствующего блока данного подразделения

радионуклидной диагностики, и использоваться согласно маркировке.

79. В каждом рабочем помещении, где ведется работа с радиофарм-

препаратами, предусматривается наличие не менее чем одного контейнера

для сбора твердых радиоактивных отходов.

80. Холодильники для хранения радиофармпрепаратов на основе ор-

ганических соединений должны размещаться в хранилище радиофармпре-

паратов и должны иметь радиационную защиту, обеспечивающую уровень

внешнего облучения персонала до допустимых значений.

81. Каждое подразделение радионуклидной диагностики должно

иметь не менее одного радиометра для определения активности фасовок ди-

агностических и терапевтических препаратов. Государственная метрологи-

ческая поверка радиометров производится в установленном порядке.

82. Сосуды и флаконы с радиоактивными растворами снабжаются чет-

кими этикетками с ясным указанием наименования радиофармпрепарата и

его активности на определенное время. Флаконы с раствором без этикетки,

со следами коррозии на металлической крышке и с изменением прозрачно-16

сти стеклянных стенок флакона считаются радиоактивными отходами и

подлежат удалению.

83. Суммарная активность радионуклидных источников на рабочем

месте должна быть минимально необходимой для работы. При ручных опе-

рациях с радиоактивными растворами для приготовления жидкостных фан-

томов должны использоваться автоматические пипетки или пипетки с гру-

шами.

84. При всех работах с радиофармпрепаратами персонал должен ис-

пользовать коллективные и индивидуальные средства радиационной защи-

ты.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И УЧЁТУ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ

85. Получение, использование, хранение и учет радиофармпрепаратов

должны соответствовать требованиям ОСП-2002.

86. Для получения, хранения и учета радиофармпрепаратов приказом

по ОЗ назначаются ответственные лица, которые осуществляют их прием,

учет, хранение, передачу для последующего использования и списание.

87. Все поступившие в подразделение радионуклидной диагностики

радиофармпрепараты, генераторы короткоживущих радионуклидов должны

учитываться в соответствующих формах приходно-расходных журналов, а

сопроводительные документы должны передаваться в бухгалтерию для оп-

риходования. Форма приходно-расходного журнала учета радиофармпрепа-

ратов, поступающих в подразделение радионуклидной диагностики для не-

посредственного введения в организм пациента приведена в приложении 6 к

настоящим Правилам. Форма приходно-расходного журнала учета генера-

торов короткоживущих радионуклидов приведена в приложении 7 к на-

стоящим Правилам. Форма приходно-расходного журнала учета радионук-

лидной продукции для позитронной эмиссионной томографии приведена в

приложении 8 к настоящим Правилам.

88. Администрация ОЗ обеспечивает условия получения, хранения,

расходования и списания радиофармпрепаратов, исключающие возмож-

ность их утраты и бесконтрольного использования.

89. Радиофармпрепараты выдаются ответственным лицом из мест хра-

нения по требованиям с письменного разрешения руководителя организа-

ции или лица, им уполномоченного. Требование на выдачу радиоактивных

веществ оформляется по мере необходимости с периодичностью, согласо-

ванной с администрацией ОЗ.

90. Приготовление радиофармпрепаратов с использованием элюатов

из генераторов короткоживущих радионуклидов должно учитываться в

журнале приготовления рабочих радиофармацевтических растворов. Форма 17

журнала приготовления рабочих радиофармацевтических растворов приве-

дена в приложении 9 к настоящим Правилам.

91. Каждое введение пациенту радиофармпрепарата должно регистри-

роваться в журнале регистрации введения радиофармпрепаратов пациентам.

Форма журнала регистрации введения радиофармпрепаратов пациентам

приведена в приложении 10 к настоящим Правилам.

92. Расходование радиофармпрепаратов оформляется внутренними

актами, составляемыми исполнителями работ с участием лиц, ответствен-

ных за учет и хранение радиофармпрепаратов и за производственный ра-

диационный контроль в подразделении радионуклидной диагностики. Акты

утверждаются администрацией ЛПО. Форма акта о расходовании радиоак-

тивных веществ приведена в приложении 9 к ОСП-2002.

93. Радиофармпрепараты и другие ИИИ, не находящиеся в работе,

должны храниться в специально отведенных местах или в оборудованных

хранилищах, обеспечивающих их сохранность и исключающими доступ к

ним посторонних лиц. Суммарная активность радионуклидов, находящихся

в хранилище, не должна превышать значений, указанных в санитарном пас-

порте.

94. Транспортирование радиофармпрепаратов и других открытых ра-

дионуклидных источников (шприцы, флаконы, фантомы и т.п.) между по-

мещениями подразделения радионуклидной диагностики должно произво-

диться таким образом, чтобы исключить аварийное загрязнение рабочих

помещений, а также избежать контакта с персоналом, не выполняющим ра-

боты по перемещению радиофармпрепаратов.

95. Во всех помещениях, в которых выполняются работы с радио-

фармпрепаратами должна проводиться ежедневная влажная уборка.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ, УЧЁТУ, ХРАНЕНИЮ, УДАЛЕНИЮ

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

96. Проведение работ с радиофармпрепаратами в подразделениях ра-

дионуклидной диагностики in vivo приводит к образованию твердых и жид-

ких радиоактивных отходов (далее – РАО).

97. Ответственное лицо за организацию сбора, учета, хранения, удале-

ния РАО назначается приказом ОЗ.

98. Сбор РАО должен производиться непосредственно в местах их об-

разования отдельно от обычных отходов с учетом:

категории отходов;

агрегатного состояния;

физических и химических характеристик;

природы (органические и неорганические); 18

периода полураспада, находящихся в отходах (менее 15 суток, более

15 суток) и т.д.

99. Категория твердых и жидких РАО определяется в соответствии с

приложением 1 к СПОРО 2005.

100. К твердым радиоактивным отходам относятся не подлежащие

дальнейшему использованию материалы, изделия, предметы и т.д. удельная

активность радионуклидов в которых больше значений, приведенных в при-

ложении 19 к НРБ-2000.

К жидким радиоактивным отходам относятся не подлежащие даль-

нейшему использованию жидкости, удельная активность которых более чем

в 10 раз превышает значения уровней вмешательства при поступлении с во-

дой, приведенные в приложении 3 НРБ-2000.

101. Твердые радиоактивные отходы должны собираться в специаль-

ные сборники-контейнеры. Для первичного сбора твердых РАО могут ис-

пользоваться пластикатовые или бумажные мешки, которые затем загружа-

ются в сборники-контейнеры. Мешки должны быть механически прочными

и иметь шнур для плотного затягивания верха мешка после его заполнения.

Места расположения сборников-контейнеров при необходимости должны

обеспечиваться приспособлениями для снижения мощности дозы излучения

за их пределами до допустимого уровня. В конце рабочего дня собранные

твердые РАО должны сдаваться в хранилище РАО.

102. РАО, содержащие разные радионуклиды, должны собираться в

отдельные специальные сборники-контейнеры.

РАО, содержащие радионуклиды с периодом полураспада менее 15

суток, должны собираться отдельно от других радиоактивных отходов и

выдерживаться в местах временного хранения для снижения активности до

уровней, не превышающих приведенных в пункте 100 настоящих Правил.

После такой выдержки твердые отходы удаляются как обычные бытовые

отходы, а жидкие отходы могут сливаться в хозяйственно-бытовую канали-

зацию.

103. Не допускается смешивание РАО и нерадиоактивных отходов и

РАО разных категорий с целью снижения их удельной активности.

104. В хранилище РАО все твердые отходы должны быть отсортиро-

ваны с учетом требований пункта 98 настоящих Правил, положены в пла-

стикатовые мешки и помещены за радиационной защитой. Каждый мешок с

радиоактивными отходами должен иметь этикетку с указанием типа радио-

нуклида, даты поступления на хранение и даты удаления после выдержки

на радиоактивный распад в качестве обычных бытовых отходов. По дости-

жении этой даты после проведения дозиметрического контроля упаковок с

удаляемых предметов и материалов и т.д. должны быть убраны знаки ра-

диационной опасности.

105. Использованные радионуклидные генераторы складируются в

хранилище радиоактивных отходов, и после выдержки на распад должны 19

быть переданы организации–изготовителю, либо сдаются как лом цветных

металлов с предварительным удалением знаков радиационной опасности.

106. Твердые РАО с периодом полураспада радионуклидов свыше 15

суток подлежат передаче в специализированную организацию в соответст-

вии с требованиями СПОРО-2005.

107. Технологические растворы, использованные для промывки и де-

зактивации "горячих" боксов в центре ПЭТ как малоактивные жидкие отхо-

ды, могут временно храниться для выдержки на распад в стеклянных емко-

стях, устанавливаемых в металлическом герметичном шкафу с местным от-

сосом.

108. Ответственное лицо ведет систематический контроль и учет за

сбором, хранением, подготовкой к удалению и сдачей радиоактивных отхо-

дов в специализированную организацию, образующихся в процессе работы.

Указанные сведения заносятся в журнал учета РАО. Форма журнала учета

РАО приведена в приложении 4 к СПОРО-2005. Списание РАО как неак-

тивных после выдержки на распад оформляется актом о расходовании и

списании открытых радионуклидных источников ионизирующего излуче-

ния. Форма акта о расходовании и списании открытых радионуклидных ис-

точников ионизирующего излучения приведена в приложении 10 к настоя-

щим Правилам. Передача РАО отходов специализированной организации

оформляется в соответствии с требованиями СПОРО-2005.

ГЛАВА 8

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ

109. К возможным радиационным авариям в подразделениях радио-

нуклидной диагностики относятся следующие инциденты при обращении с

открытыми ИИИ суммарной активностью свыше 10 МЗА:

бой флакона или шприца с радиофармпрепаратом или с другим ИИИ;

разгерметизация рабочего объема радионуклидного генератора, жид-

костных фантомов или калибровочных ИИИ;

разлив радиоактивного раствора на поверхность поля, оборудования,

аппаратуры и мебели;

попадание радиоактивного раствора на одежду и (или) кожу работаю-

щего и (или) больного;

потеря открытого ИИИ, флакона или шприца с радиофармпрепаратом;

обнаружение неучтенного открытого ИИИ;

ошибочное введение в организм пациента радиофармпрепарата с ак-

тивностью, при которой эффективная доза облучения пациента может пре-

высить 200 мЗв;

возгорание (задымление) или пожар в помещениях подразделения, в

которых проводятся работы с ИИИ. 20

110. К нарушениям радиационной технологии, не квалифицируемым

как радиационные аварии, относятся:

ошибочное введение пациенту не назначенного ему радиофармпрепа-

рата или введение радиофармпрепарата с активностью, которая больше не-

обходимой для исследования, но не превышающей эффективную дозу об-

лучения выше 200 мЗв;

экстравазальное введение радиофармпрепарата при выполнении его

внутривенной инъекции.

111. К нерадиационным авариям относятся следующие инциденты, ес-

ли они не приводят к проектным радиационным авариям в соответствии с

п.109 настоящих Правил:

выход из строя или сбой в работе радиодиагностической аппаратуры,

циклотрона и другого оборудования;

возгорание (задымление) или пожар в помещениях подразделения, в

которых не проводятся работы с ИИИ;

нарушения электропитания аппаратуры и оборудования, ведущие к

нарушениям правил электробезопасности для пациентов и персонала, но не

приводящие к нарушению установленных технологий работы с радионук-

лидными источниками;

нарушения санитарного состояния помещений подразделения радио-

нуклидной диагностики, в т.ч. вследствие протечек водопровода, отопления,

канализации, талых вод и т.п., не приводящие к нарушению установленных

технологий радиодиагностических процедур.

112. В подразделении радионуклидной диагностики должна быть пре-

дусмотрена система экстренного оповещения о возникшей аварии, по сиг-

налам которой персонал должен действовать в соответствии с «Планом ме-

роприятий по защите персонала и населения в случае радиационной ава-

рии» и «Инструкцией по действиям персонала в аварийных ситуациях».

113. Предупреждение радиационных аварий обеспечивается:

соблюдением установленных технологий работы с открытыми ИИИ, в

т.ч. с радиофармпрепаратами, калибровочными источниками, жидкостными

фантомами и РАО;

адекватным техническим оснащением и поддержанием в исправном

состоянии аппаратуры, оборудования и инструментария, предназначенных

для работы с ИИИ;

регулярным выполнением метрологических поверок и процедур кон-

троля качества установок и приборов, предназначенных для радиометрии

фасовок радиофармпрепаратов и проб крови, а также для радиометрии,

сцинтиграфии и томографии in vivo;

регулярным проведением производственного радиационного контро-

ля;

тщательным соблюдением требований НРБ-2000, ОСП-2002, настоя-

щих Правил, должностных инструкций; 21

регулярным повышением квалификации персонала, работающего с

радиофармпрепаратами и другими ИИИ;

регулярным проведением инструктажей и проверок знаний персонала.

114. При установлении факта радиационной аварии администрация ОЗ

обязана немедленно информировать государственные органы, осуществ-

ляющие управление, надзор и контроль в области обеспечения радиацион-

ной безопасности, а также органы местного управления и самоуправления,

вышестоящую организацию или ведомство.

115. В помещениях с высокой вероятностью радиационных аварий

(генераторная, фасовочная, процедурная, радиохимическая, помещение для

синтеза радиофармпрепаратов и т.п.) в легкодоступном месте должен нахо-

дится аварийный комплект средств ликвидации последствий аварии, в со-

став которого должны входить:

комплект защитной одежды, включая фартук, нарукавники, перчатки,

бахилы и шапочку;

средства дезактивации, включая впитывающие материалы для выти-

рания полов, детергенты и фильтровальную бумагу;

инструменты и пластикатовые мешки для сбора, временного хранения

и удаления использованных впитывающих материалов и загрязненных

предметов;

комплект аварийных знаков радиационной опасности, выставляемых у

места радиационной аварии;

инструкция по дезактивации загрязненных рабочих поверхностей;

в процедурной должна быть также аптечка с набором необходимых

средств первой помощи пострадавшим при аварии, в т.ч. с восполняемым

запасом средств санитарной обработки лиц, подвергшихся радиоактивному

загрязнению.

ГЛАВА 9

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАЦИЕНТОВ

116. В ОЗ радиодиагностические исследования пациентам проводятся

только по назначению лечащего врача. В обязательном порядке обоснова-

ние при назначении радиодиагностического исследования вписывается в

амбулаторную карту или в историю болезни. При невозможности передачи

амбулаторной карты или истории болезни с пациентом обоснование запи-

сывается в выданном направлении на радиодиагностическое исследование

пациента.

117. Ответственность за проведение радиодиагностического исследо-

вания пациента несет врач-радиолог, проводящий эту процедуру, который

обязан изучить историю болезни, осмотреть пациента, при необходимости 22

обсудить детали проведения процедуры с лечащим врачом, руководителем

отделением.

118. При отсутствии клинических показаний и (или) при отсутствии

обоснования для проведения радиодиагностического исследования пациен-

та в амбулаторной карте, или в истории болезни, или в направлении врач-

радиолог не имеет право проводить процедуру. О принятом решении он

информирует лечащего врача и фиксирует свой мотивированный отказ в

амбулаторной карте, истории болезни или направлении на процедуру.

119. При назначении повторного радиодиагностического исследования

помимо клинических показаний необходимо учитывать суммарную дозу

облучения, полученную пациентом в результате рентгенорадиологических

исследований, которые были проведены в течение одного года перед датой

назначения повторного исследования, в т.ч. и в других ОЗ.

120. В случае оказания пациенту помощи по жизненным показаниям

или неотложной помощи процедура проводится без учета сроков и резуль-

татов предшествующих рентгенорадиологических исследований.

121. Врач-радиолог для каждого конкретного пациента должен вы-

брать наиболее подходящий радиофармпрепарат, методику проведения

процедуры, а также наименьшую возможную активность радиофармпрепа-

рата исходя из того, чтобы достоверная диагностическая информация была

получена при наименьшей эффективной дозе облучения пациента. Врач-

радиолог принимает окончательное решение о типе и методике процедуры.

Все сложные случаи врач-радиолог докладывает заведующему отделением

радионуклидной диагностики, который принимает окончательное решение.

122. До введения радиофармпрепарата пациенту врач-радиолог дол-

жен:

проконтролировать правильность выполнения всех предписанных ра-

нее пациенту мероприятий, необходимых для подготовки его к проведению

данной процедуры;

осмотреть пациента;

произвести необходимую разметку на теле пациента;

проинструктировать пациента относительно его поведения в ходе вы-

полнения радиодиагностического исследования и после него.

По требованию пациента врач-радиолог обязан информировать его об

ожидаемой дозе облучения.

123. При ожидании своей очереди на радиодиагностические исследо-

вания пациенты с введенными в организм радиофармпрепаратами должны

находиться в специально выделенных помещениях для ожидания и (или) в

помещении общего пользования (холл, коридор) подразделения радионук-

лидной диагностики.

124. При выявлении экстравазального введения радиофармпрепарата

врач-радиолог принимает обоснованное решение о возможности и сроках

повторного введения радиофармпрепарата. 23

125. Врач-радиолог должен проинструктировать больного относитель-

но соблюдения неподвижности тела при проведении радиодиагностических

измерений, а фельдшер-лаборант или медицинская сестра, проводящая ис-

следование на гамма-камере или гамма-томографе, обязаны непрерывно

контролировать неподвижность тела пациента в ходе проведения процеду-

ры.

В зависимости от клинического состояния пациента и при проведении

радиодиагностического исследования детей следует прибегать к психологи-

ческой, фармакологической или механической иммобилизации пациента. О

несоблюдении пациентом неподвижности тела медицинская сестра должна

сообщить врачу-радиологу.

126. Для снижения дозы внутреннего облучения после окончания ра-

диодиагностических исследований врач-радиолог может рекомендовать

больному изменение пищевого режима, очистительные процедуры и (или)

прием мочегонных или слабительных средств в зависимости от вида иссле-

дования, активности введенного радиофармпрепарата и от клинического со-

стояния больного.

127. В амбулаторную карту, историю болезни, диагностическое за-

ключение, в журнал учета радиодиагностических исследований и в отдель-

ный лист учета доз медицинского облучения врач-радиолог записывает:

вид и активность введенного радиофармпрепарата;

технологию введения радиофармпрепарата;

методику радионуклидного исследований;

ход и результаты исследований;

диагностическое заключение;

эффективную дозу внутреннего облучения, рассчитанную по паспорт-

ным данным на радиофармпрепарат и результатам радиометрии активности

введенного радиофармпрепарата.

128. При оформлении эпикриза лечащий врач указывает суммарную

эффективную дозу внешнего и внутреннего облучения, полученную паци-

ентом в данной ОЗ от проведенных рентгенорадиологических исследова-

ний.

129. Радионуклидная диагностика in vivo не проводится без наличия

жизненных показаний в период установленной или возможной беременно-

сти.

130. При введении по жизненным показаниям диагностического ра-

диофармпрепарата кормящей грудью женщине грудное вскармливание

младенца временно приостанавливается, продолжительность его прерыва-

ния устанавливается врачом-радиологом в зависимости от вида и активно-

сти введенного радиофармпрепарата.

131. Пациент имеет право отказаться от проведения радиодиагности-

ческих исследований.

24

ГЛАВА 10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ

132. С целью снижения уровня внешнего облучения персонала необ-

ходимо:

исключать доступ в помещения всех лиц, не участвующих в работе с

ИИИ;

увеличивать расстояние и экранировать промежуток между ИИИ и

персоналом, в т.ч. расстояние между персоналом и пациентами с введенны-

ми радиофармпрепаратами;

сокращать продолжительность пребывания персонала в радиационном

поле ИИИ, в т.ч. и продолжительность контакта с теми пациентами, кото-

рым введены радиофармпрепараты, при этом сокращение продолжительно-

сти не должно приводить к нарушению и (или) изменению установленных

технологий медицинских процедур и снижению качества диагностики;

использовать только необходимое количество ИИИ в радиационном

поле которых находятся работающие с ними;

использовать индивидуальные и стационарные средства радиационной

защиты, в т.ч. строительные конструкции, сборные стенки из свинцовых

блоков, защитные сейфы, экраны, контейнеры, вытяжные шкафы, боксы и

т.п.;

использовать инструменты для дистанционного манипулирования с

ИИИ и РАО;

проводить инъекции шприцами, оборудованными снимаемой локаль-

ной радиационной защитой, особенно у пациентов с предварительно кате-

теризованными венозными сосудами.

133. С целью предотвращения инкорпорации радионуклидов и сниже-

ния уровня внутреннего облучения персонала необходимо:

проводить все работы II и III классов с использованием комплекта

спецодежды и средств индивидуальной защиты, в состав которого должны

входить халат, брюки, маска, шапочка, перчатки, полотенце, сменная легкая

обувь из нетканых материалов;

при уборке помещений, в которых ведутся работы с открытыми ИИИ,

туалетов для больных дополнительно использовать пленочный фартук, на-

рукавники, пластикатовые или резиновые бахилы;

при ликвидации последствий радиационных аварий использовать ком-

плект дополнительных средств индивидуальной защиты и фильтрующие

средства защиты органов дыхания;

проводить периодическую смену спецодежды не реже 1 раза в 2 неде-

ли со сдачей загрязненной спецодежды на дезактивацию и (или) в специ-

альную прачечную; 25

по возможности использовать одноразовые средства индивидуальной

защиты с их последующим удалением как твердых РАО;

особое внимание уделять предотвращению распространения радиоак-

тивного загрязнения с перчаток на другие поверхности, в т.ч. и на дверные

ручки.

134. После введения радиофармпрепарата пациент сам становится ис-

точником внешнего и, в ряде случаев, внутреннего облучения других лиц.

135. Безопасность лиц, эпизодически или регулярно контактирующих

с пациентами, которым введены радиофармпрепараты, обеспечивается:

тщательным и неукоснительным выполнением всех инструкций и ре-

комендаций, которые дает врач-радиолог самому пациенту, сопровождаю-

щим его лицам и родственникам;

максимально возможным ограничением продолжительности контакта

и увеличением расстояния между пациентом и указанными лицами, особен-

но между пациентом и детьми;

временным прерыванием грудного вскармливания младенца матерью,

которой введен радиофармпрепарат.

ГЛАВА 11

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

136. В целях обеспечения радиационной безопасности в подразделе-

ниях радионуклидной диагностики ОЗ должен осуществляться производст-

венный радиационный контроль за всеми основными радиационными пока-

зателями, определяющими уровни облучения персонала и населения.

137. Производственный радиационный контроль за обеспечением ра-

диационной безопасности в подразделениях радионуклидной диагностики

осуществляется службой радиационной безопасности или лицом, ответст-

венным за радиационную безопасность, прошедшим специальную подго-

товку.

138.Штаты и техническое оснащение службы радиационной безопас-

ности устанавливаются администрацией ОЗ с учетом объема и характера

работ с ИИИ.

139. Положение о СРБ или лице, ответственном за радиационную

безопасность утверждается администрацией ОЗ по согласованию с учреж-

дениями, госсаннадзора в установленном порядке.

140. В каждой ОЗ система радиационного контроля должна преду-

сматривать конкретный перечень видов контроля, типов радиометрической

и дозиметрической аппаратуры, точек измерения и периодичности контро-

ля. Порядок проведения производственного радиационного контроля, про-

водимый в подразделениях радионуклидной диагностики ОЗ согласовыва-

ется с учреждениями госсаннадзора. 26

141. Должностные лица, осуществляющие производственный кон-

троль за обеспечением радиационной безопасности, вправе временно при-

останавливать работы с ИИИ при выявлении нарушения санитарных правил

и норм радиационной безопасности, настоящих Правил, должностных инст-

рукций и других нормативных документов в области обеспечения радиаци-

онной безопасности до устранения обнаруженных нарушений.

142. Радиационный контроль за обеспечением радиационной безопас-

ности персонала в подразделениях радионуклидной диагностики ОЗ в зави-

симости от объема и характера работ с ИИИ должен включать:

индивидуальный дозиметрический контроль внешнего облучения пер-

сонала;

индивидуальный радиометрический контроль уровня инкорпорации

радионуклидов в организме персонала в случае радиационной аварии;

радиометрический контроль загрязненности кожных покровов, спец-

одежды и средств индивидуальной защиты персонала;

контроль доз внешнего облучения с использованием индивидуальных

дозиметров или расчетным путем.

Контроль за радиационной обстановкой в зависимости от характера

проводимых работ включает:

измерение мощности дозы фотонного и бета-излучения на рабочих

местах персонала, в смежных помещениях, в т.ч. и при работах с радиоак-

тивными газами;

радиационный контроль загрязнения радиоактивными веществами ра-

бочих поверхностей и оборудования;

определение объемной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе

рабочих помещений (только при проведении при радионуклидной диагно-

стики с ингаляционным введением радиоактивных аэрозолей в организм

пациента);

контроль за сбором, хранением и удалением твердых РАО;

измерение или оценка выбросов и сбросов радиоактивных веществ;

радиометрический контроль фильтров вентиляционных систем.

143. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала должен

проводиться с помощью индивидуальных термолюминесцентных дозимет-

ров, закрепляемых на спецодежде на уровне груди и (или) живота.

144. Для контроля эквивалентных доз внешнего облучения кистей рук

у процедурных медсестер и других работающих с ИИИ следует использо-

вать перстневые термолюминесцентные дозиметры.

145. Администрация ОЗ, где функционируют подразделения радио-

нуклидной диагностики, должна установить КУ. Перечень и числовые зна-

чения КУ определяются в соответствии с условиями работ. При изменении

характера работ перечень и числовые значения КУ подлежат уточнению. 27

146. Для контроля доз облучения персонала должны применяться

средства измерений внесенные в Государственный реестр средств измере-

ний и периодически поверяемые в установленном порядке.

Организации, осуществляющие радиационный контроль, должны быть

аккредитованы в установленном порядке.

147. Результаты всех видов радиационного контроля регистрируются в

специальных журналах, в которых должны быть приведены планы рабочих

помещений с указанием размещения используемых в них радионуклидных

источников и точек проведения измерений.

148. Результаты индивидуального контроля доз облучения персонала

должны храниться в течение 50 лет. При проведении индивидуального кон-

троля необходимо вести учет годовой эффективной и, при необходимости,

эффективной дозы за пять последовательных лет, а также суммарной нако-

пленной дозы за весь период профессиональной работы.

149. Индивидуальная доза облучения должна регистрироваться в жур-

нале с последующим внесением в карточку учета индивидуальных доз

внешнего облучения лиц, работающих с источниками ионизирующих излу-

чений в соответствии с приложением 14 к ОСП-2002. Копия индивидуаль-

ной карточки работника в случае его перехода в другую организацию, где

проводится работа с ИИИ, должна передаваться на новое место работы;

оригинал должен храниться на прежнем месте работы. Данные об индиви-

дуальных дозах облучения лиц, работающих с ИИИ в другой организации

по совместительству, должны сообщаться по месту их основной работы.

150. Предварительный индивидуальный радиометрический контроль

уровня инкорпорации радионуклидов (радиофармпрепаратов) у персонала в

случае радиационной аварии производится с помощью имеющихся в под-

разделении радиометров или гамма-камер со сканированием всего тела. В

случае достоверного обнаружения инкорпорированной активности сотруд-

ник должен быть направлен в специализированную лабораторию с откалиб-

рованным радиометром всего тела, где по результатам радиометрии будет

определена доза аварийного внутреннего облучения.

151. Измерения мощности воздушной кермы на рабочих местах пер-

сонала проводятся на трех уровнях: 0,1, 0,9 и 0,5 м от уровня пола при рас-

положении ИИИ, соответствующем установленной технологии, причем ак-

тивность ИИИ должна быть максимально возможной для данной техноло-

гии.

152. Дозиметрический контроль РАО проводится как при их поступ-

лении в хранилище, так и при их списании и удалении после выдержки на

распад и при передаче в специализированную организацию на захоронение.

153. Дозиметрический и радиометрический контроль загрязненной

спецодежды и белья проводится перед сдачей их в специальную прачечную

с целью сортировки и выделения тех предметов, которые должны быть ото-

браны для выдержки на радиоактивный распад. 28

154. Результаты радиационного контроля сопоставляются со значе-

ниями пределов доз в соответствии с НРБ-2000 и установленными КУ. Пре-

вышения контрольных уровней расследуются и анализируются СРБ, кото-

рая информирует администрацию ОЗ. 29

Приложение 1

к СанПиН 2.6.1.13-55 - 2005

«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики»

Набор и площади помещений подразделений

радионуклидной диагностики «in vivо»

№

п/п

Назначение помещения Площадь,

не менее,

м

2

Примечание

1 2 3 4

А. Блок радионуклидного обеспечения

1 Помещение для приёмки и распа-

ковки и регистрации радиофарм-

препаратов

10

2 Хранилище радиофармпрепаратов 10

3 Хранилище радиоактивных отходов 10

4 Генераторная 10 На один генератор

5 Фасовочная радиофармпрепаратов 20

6 Моечная

10

Может быть объе-

динена с фасовоч-

ной или проце-

дурной

7 Процедурная основная 20

8 Процедурная резервная 10

9 Туалет для пациентов 5

10 Саншлюз 5

11 Кладовая для хранения уборочного

инвентаря 3

Для уборки только

в помещениях

блока

12 Кладовая для спецодежды и средств

индивидуальной защиты персонала 3

13 Кладовая для инвентаря постоянно-

го использования и резервных

средств индивидуальной защиты

3

Б. Блок радиодиагностических исследований in vivo

1 Кабинет гамма-камеры

1.1 Кабинет «Процедурная» 20

1.2 Пультовая с рабочими местами

врача, инженера, медсестры 15 30

1 2 3 4

2. Кабинет гамма-томографа

2.1 Кабинет «Процедурная» 40

2.2 Пультовая 20

3. Кабинет радиометрии и радиогра-

фии in vivo 20

4. Кабинет для бета и гамма радио-

метрии (радиографии) биологиче-

ских сред

10

5. Кабинет компьютерной обработки 10

6. Помещения для ожидания:

6.1 для больных 10

6.2 для сопровождающих лиц 5

7. Кладовая для уборочного инвентаря

блока радиодиагностических иссле-

дований in vivo

3

В. Блок общих помещений

1. Кабинет заведующего 20

2. Ординаторская 10 По 5,0 м

2

на

1 сотрудника

3. Кабинет среднего медицинского

персонала 10 По 3,0 м

2

на

1 сотрудника

4. Регистратура 10

5. Кабинет архива 10

6. Кабинет медицинского физика 10 По 5,0 м

2

на каждого

7. Кабинет инженера-электроника с

мастерской 20

8. Кабинет старшей медицинской се-

стры 10

9. Кабинет сестры-хозяйки с кладовой

расходных материалов 20

10. Кладовая для хранения уборочного

инвентаря блока общих помещений 3

11. Туалет для персонала 3

31

Приложение 2

к СанПиН 2.6.1.13-55-2005

«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики»

Набор и площади помещений центра

позитронной эмиссионной томографии

№

п/п

Назначение помещения Площадь,

не менее,

м

2

Примечание

1 2 3 4

А. Блок радионуклидного обеспечения

А1. Блок циклотрона

1. Бункер циклотрона 50

2. Пультовая 20

3. Техническое помещение 10

4. Помещение для хранения уборочного

инвентаря для бункера циклотрона 5

А2. Радиохимическая лаборатория

1. Помещение приготовления мишеней 20

2. Помещения для синтеза и расфасовки

радиофармпрепаратов 50 смежные

3. Помещение контроля качества радио-

фармпрепаратов 20

4. Помещение для хранения уборочного

инвентаря для бункера циклотрона 5

5. Помещение размещения газовых баллонов 10

6. Хранилище радиофармпрепаратов 10

7. Хранилище радиоактивных отходов 10

8. Моечная

10

Может быть

объединена с

основной про-

цедурной

9. Процедурная основная 20

10. Процедурная резервная 10

11. Гардеробные для личной одежды женская

и мужская для работников блока цикло-

трона и радиохимической лаборатории

10

раздельные

12. Саншлюз 10

13. Гардеробная для спецодежды 5 32

1 2 3 4

14. Кладовая для хранения уборочного ин-

вентаря радиохимической лаборатории 5 Для уборки только в

помещениях блока

15 Кладовая спецодежды и средств инди-

видуальной защиты персонала 5

Б. Блок радиодиагностических исследований

1. Кабинет позитронного томографа

1.1 Процедурная 50

1.2 Пультовая томографа 20

2. Техническое помещение 10

3. Помещение компьютерной обработки

данных 20

4. Помещение для дозиметрии

и радиометрии 20

5. Склад для химических реактивов,

оборудования для циклотрона,

томографии и радиохимии.

20

6. Помещение для ожидания 10

7. Туалет для больных 5

8. Кладовая для хранения уборочного

инвентаря блока радиодиагностиче-

ских исследований

5

9. Мастерская 20

В. Блок общих помещений

1. Кабинет заведующего 20

2. Ординаторская 10 По 5,0 м

2

на каждого

3. Кабинет среднего медперсонала 10 По 3,0 м

2 на

каждого

4. Регистратура 10

5. Архив центра 10

6. Кабинет медицинского физика 10

7. Кабинет радиохимика 10

8. Кабинет инженера-радиофизика 10

9. Кабинет инженера-электроника 10

10. Кабинет старшей медсестры 10

11. Кабинет сестры-хозяйки с кладовой

расходных материалов 20

12. Кладовая для хранения уборочного

инвентаря блока общих помещений 5

13. Туалет для персонала 5

14. Бытовое помещение 20

15. Гардероб для верхней одежды

персонала (мужской и женский) 10 раздельный 33

Приложение 3

к СанПиН 2.6.1.13-55 - 2005

«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики»

Форма журнала учета инструктажа по радиационной безопасности

Дата

проведения

инструкта-

жа

Ф.И.О.

инструкти-

руемого

Должность

инструкти-

руемого

Вид

инструк-

тажа

Ф.И.О.,

должность

лица, прово-

дившего

инструктаж

Подпись

лица,

прово-

дившего

инструк-

таж

Подпись

инструк-

тируемо-

го

Ф.И.О.

и подпись

выдавшего

допуск

к работе

1 2 3 4 5 6 7 8

34

Приложение 4

к СанПиН 2.6.1.13-55 - 2005

«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики»

Виды классов работ с радиофармпрепаратами

Класс работ Суммарная активность на рабочем месте,

приведенная к группе А, Бк

I более 108

II от 105

до 108

III от 103

до 105

Приложение

5

к СанПиН

2.6.1.13-55 - 2005

«

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной ди

аг

н

о

стики

»

Минимально значимые удельная активность

(

МЗУА

(

Бк/г

))

и активность радионуклидов в помещении

или на рабочем месте

(

МЗА

(

Бк

))

и отнесение их к гру

п

пам радиационной опасности

Радио-

ну

кл

ид МЗУА* МЗА

**

Гр

у

п

па Радио-

ну

кл

ид МЗУА

МЗА

Гр

у

п

па Радио-

ну

кл

ид МЗУА

МЗА

Гр

у

п

па Радио-

ну

кл

ид МЗУА

МЗА Гр

у

п

па

H3 6 9 Г Z

n 69

m

2

6

В

Rh103m

4

8

Г

P

m

147 4

7

В

C

11

6 9 Г G

a 67

2

6

В

Rh

105 2

7

В

D

y

159 2

6

В

C

14

4 7 В G

a 68

5

8

Г

P

d

100 3

6

В

D

y

165 3

6

В

N

13

6 9 Г G

a 72 1 5

Б

P

d

103 3

8

Г

H

o

166 3

5

Б

O

15

2 9 Г G

e 68

2

6

В

A

g

111 3

6

В

Er

169 4

7

В

F

18 1 6 В As 72

4

7

В In

111 2

6

В

Y

b

169 3

6

В

Na

22 1 6 В As 74 1 6

В In

11

3m

6

6

В

L

u

177 3

7

В

Na

24 1 5 Б As 76

2

5

Б

S

n

113 3

7

В

T

a

182 1 4

Б

P

32

3 5 Б S

e 72

3

6

В

S

n

11

7m

2

6

В

Re

186 3

6

В

P

33

5 8 Г S

e 75

2

6

В

S

n

11

9m

2

5

Б R

e

188 2

5

Б

S

35

5 8 Г Br 76

5

8

Г I

123 2

7

В

W

188 3

6

В C1

43

m

5 8 Г Br 77

6

8

Г I

124 3

6

В

A

u

19

5m

2

8

Г

C1

36

4 6 В Br 80m

6

8

Г I

125 3

6

В

A

u

198 2

6

В

C1

38 1 5 В Br 82 1 6

Г I

129 2

5

Б

H

g

195 5

8

Г

Ar

41

2 9 Г Br 83

4

8

Г I

131 2

6

В

H

g

197 2

7

В

K

38

2 6 В Kr 81

m

3 10

Г I

132 1 5

Б

H

g

203 2

5

Б

K

42

2 6 В Kr 85

m

3 10

Г

X

e

127 2

4

Б

Tl

199 5

8

Г

35

36

K 43 1 6

В

Rb

81

6

9

Г

X

e

13

1m

4

4

Б

Tl

201 2

6

В

Ca

45

4 7 В Rb 82

6

9

Г

X

e

133 3

4

Б

At

211 3

7

В

Ca

47 1 6 В Rb 84

4

6

В

Cs

129 2

5

Б

Bi

212 1 5

Б

Sc

46 1 6 В Rb 86

2

5

Б

Cs

131 3

6

В

Bi

213 3

6

В

Cr

51

3 7 В Sr 82

4

7

В

Cs

13

4m

3

5

Б

A

c

225 1 3

А

Fe

52 1 6 В Sr 85

2

6

В

Cs13

7 1 4

Б - - - -

Fe

59 1 6 В Sr 87m

2

6

В

B

a

131 2

6

В - - - -

Co

57

2 6 В Sr 89

3

6

В

B

a

133m

4

7

В - - - -

Co

58 1 6 В Sr 90

2

4

Б

B

a

135m

4

7

В - - - -

Cu

64

2 6 В Y 87

3

6

В

B

a

137m

6

9

Г - - - -

Cu

67

2 6 В Y 90

3

5

Б

L

a

140 1 5

Б - - - -

Zn

62

5 8 Г M

o 99

2

6

В

S

m

145 2

5

Б - - - -

Zn

65 1 6 В T

c 99

m

2

7

В

S

m

153 2

6

В - - - -

Примечания

*

Каждое число

x в столбце МЗУА означае

т

10

x

**

Каждое число

y в столбце МЗА означает

10 у

Приложение

6

к СанПиН

2.6.1.13-55 - 2005

«

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной ди

аг

н

о

стики

»

Форма приходно-расходного жур

н

ала учёта радиофармпрепаратов, поступающих в подразделение

радионуклидной диагностики, для непосредственного введения в организм пациента

ПРИХОД РАСХОД ОСТАТОК

№ п/п

Наименование поставщика

Дата поставки

№ и дата приходной накладной

№ и дата выдачи паспорта

№ контейнера с радиофармпрепаратом

Активность по паспорту на день вы-

пуска МБк

Количество(мл)

Фактически поступившая активность,

МБк

Распад при транспотровке,

МБк

Срок годности препарата

Дата выдачи радиофармпрепарата для

работ

Ф.И.О.

получившего радиофармпрепарат

№ требования

Активность на день выдачи

МБк

Количество, мл

№ и дата

приготоления рабочего раствора

Активность на день списания

МБк

Количество,мл

№ акта и дата списания

Распад при хранении, МБк

Подпись ответственного за получение и хра-

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

0 21 2

2

37

Примечание

. 1.

На каждый тип радиофармпрепарата

in vivo

открываются отдельные страницы.

2.

При большом количестве пост

у

п

ающ

и

х радиофармпрепарат

ов доп

у

скается ведение отдельного ж

у

рнала на каждый тип ра-

диофармпрепарата.

Приложение

7

к СанПиН

2.6.1.13-55 - 2005

«

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной ди

аг

н

о

стики

»

Форма приходно-расходного жур

н

ала учёта генераторов короткоживущих радионуклидов

№ Приход Расход Списание

п/п

Дата

по-

ст

у

п-

ления

Наиме

нова-

ние

постав

щика

№ и дата

приход-

ной на-

кладной

№ и дата

выдачи

паспорта

№ ге-

нера-

тора

Актив-

ность по

паспорт

у

МБк

Факти-

ческая

актив-

ность

МБк

Кому

выда-

но

Дата

выдачи

№ требо-

вания на

выдачу

Актив-

ность на

день вы-

дачи МБк

Дата

списа-

ния

№ акта

списа-

ния

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

38

Приложение

8

к СанПиН

2.6.1.13-55 - 2005

«

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной ди

аг

н

о

стики

»

Форма пр

иходно-ра

сходного журнала уч

е

т

а радионуклидн

ой продукции для позитронн

о

й эмиссионной томографии

Облу

чение Радиохими

ческая обработка

продолжительность, мин

№

п/п

тип

мишени

тип ускоряе-

мых частиц

энергия

частиц,

МэВ

ток уск

о-

рителя,

мк А

продолжи-

тельность

облу

чения,

мин.

наработанная

активность

,

МБк

тип радио-

фармпрепа-

рата синтеза фасовки контроля

качества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

39

Примечание. На каждый тип ультракороткоживу

щего радион

у

к

ли

да заводится отдельный жу

р

нал

Приложение

9

к СанПиН

2.6.1.13-55 - 2005

«

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной ди

аг

н

о

стики

»

Форма журнала приготовления рабочих радиофармацевтических растворов

№

Исходный раствор

(

элюат) Рабочий раствор

(

радиофармпрепарат)

п/п дата

элюиро-

вания

№

генера-

тора

срок

годно-

сти

(

по

паспор-

ту)

№

рабоче-

го кон-

тейнера

объем

элюата,

мл.

актив-

ность

элюата,

МБк

Остаток

в мл,

актив-

ность,

МБк

название

приготов-

ленного

радиофар-

препарата

объем

раствора

в мл, ак-

тивность

МБк

Удельная

активность

раствора,

МБк

№ п/п, дата

введения

пациент

у

по ж

у

рналу

введения

Остаток,

количество

в мл

,

активность

в МБк

подпись про-

цеду

рной

медсестры,

приготовив-

шей радио-

фармпрепара-

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

40

Примечание. В графе

2

указывается дата полу

чения эл

юа

та на генератор, в графах

9, 10, 11

у

к

азываются данные на дат

у приготовления

радиофармпрепарата, приведенн

у

ю в графе

12.

41

Приложение

10

к СанПиН

2.6.1.13-55 - 2005

«

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики

»

Форма журнала введения радиофармпрепаратов пациентам

№

Введенный радиофармпрепарат Подписи

п/п

Дата

введения

,

время

введения

Фамилия,

имя

,

отчество

пациента

№ истории

болезни

или № ам-

булатор-

ной карты

Отделение,

направив-

шее

пациента на

радиодиаг-

ностическое

исследова-

ние

Другие

учрежде-

ния

,

напра-

вившие

пациента

на иссле-

дование

название объем, мл

актив-

ность,

МБк

врач-

радиолог,

направив-

ший паци-

ента на ис-

следование

процедур-

ной медсе-

стры вы-

полнявшая

введение

1

2 3 4 5 6

7 8 9

10

11

Примечание

.

При больших объемах работы допускается введение отдельных журналов на различные радиофармпрепараты и на особые способы

их введения.

При необходимости в форму журнала могут быть добавлены графы

«

диагноз

», «

возраст и пол

» 42

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Правила подготовлены на основе методических указа-

ний 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению радиацион-

ной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью

радиофармпрепаратов», утвержденных Главным государственным санитар-

ным врачом Российской Федерации 04 марта 2004 г., специалистами ГУ

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-

вья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь, при участии

специалистов Научно-исследовательского института онкологии и медицин-

ской радиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Го-

мельского областного клинического онкологического диспансера, област-

ных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минско-

го городского центра гигиены и эпидемиологии.

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года, № 273.

3. Введены взамен «Правил и норм применения открытых радиофар-

мацевтических препаратов в диагностических целях» № 2813-83, утвер-

жденных Главным государственным санитарным врачом СССР 25 мая

1983г.

43

ОГЛАВЛЕНИЕ

Санитарные правила и нормы 2.6.1.13-55-2005

«Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности

при проведении радионуклидной диагностики»

с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения РБ от 18 июня 2007 г., № 56 стр.

Глава 1 Термины и определения ………………………………............... 3

Глава 2 Область применения …………………………………................. 6

Глава 3 Общие положения …………..………………………................... 6

Глава 4 Требования к размещению, планировке помещений

подразделений радионуклидной диагностики лечебно-

профилактических организаций, их техническому оснащению ............ 10

Глава 5 Требования к организации и проведению работ с

радиофармпрепаратами …………………………….................................. 15

Глава 6 Требования к получению, хранению, использованию и

учету радиофармпрепаратов …….............................................................. 18

Глава 7 Требования к сбору, учету, хранению, удалению

радиоактивных отходов ……………………………….............................. 19

Глава 8 Требования по предупреждению и ликвидации

радиационных аварий …………………………………............................. 21

Глава 9 Требования к обеспечению радиационной безопасности

пациентов ………………………………..................................................... 23

Глава 10 Обеспечение радиационной безопасности персонала и

населения ……………………………………………................................. 26

Глава 11 Требования к проведению производственного

радиационного контроля ……………………………................................ 27

Приложение 1 Набор и площади помещений подразделений

радионуклидной диагностики «ин виво» …………................................. 31

Приложение 2 Набор и площади помещений центра позитронной

эмиссионной томографии …………………………….............................. 33

Приложение 3 Форма журнала учета инструктажа по радиационной

безопасности …………………………........................................................ 35

Приложение 4 Виды классов работ с радиофармпрепаратами .............. 36

Приложение 5 Минимально значимые удельная активность (МЗУА

(Бк/г)) и активность радионуклидов в помещении или на рабочем

месте (МЗА (Бк)) и отнесение их к группам радиационной

опасности ………......................................................................................... 37

Приложение 6 Форма приходно-расходного журнала учета радио-

фармпрепаратов, поступающих в подразделение радионуклидной

диагностики для непосредственного введения в организм человека … 39 44

Приложение 7 Форма приходно-расходного журнала учета

генераторов короткоживущих радионуклидов ……................................ 40

Приложение 8 Форма приходно-расходного журнала учета радио-

нуклидной продукции для позитронной эмиссионной томографии ..... 41

Приложение 9 Форма журнала приготовления рабочих

радиофармацевтических растворов ………………….............................. 42

Приложение 10 Форма журнала введения радиофармпрепаратов

пациентам ………………………………………………............................ 43